V-NAS 设备使用说明书

一、设备概述

1.1 产品简介

数据采集（V-NAS）设备是一种用于将模拟信号或数字信号转换为计算机可处理的数字数据，并实现数据采集、存储、分析与传输的专用设备。本设备广泛应用于工业自动化、科研实验、环境监测、医疗仪器等领域，具备高精度、高稳定性、多通道扩展等特点，可满足不同场景下的信号采集需求。

1.2 主要功能

- 多类型信号采集：支持模拟电压、电流信号（如 4-20mA 电流环、±10V 电压信号）、数字 I/O 信号（开关量输入 / 输出）、脉冲信号（频率、占空比测量）等多种信号类型。

- 高精度数据转换：配备 16 位 / 24 位高分辨率 ADC（模数转换器），采样率范围从 1Hz 至 1MHz，确保采集数据的准确性和可靠性。

- 实时数据处理与存储：支持本地缓存（最大 64GB 内置存储）及计算机端实时存储，可通过软件设置采样频率、存储路径、数据格式（如 CSV、TDMS、MATLAB .mat）。

- 灵活的通信接口：提供 USB 3.0、以太网（Gigabit Ethernet）、PCIe 等通信接口，满足不同传输速率和距离的需求（以太网最远支持 100 米传输）。

- 远程控制与监控：通过配套软件或 API 接口，可实现设备的远程参数配置、数据采集启停及状态监控。

1.3 适用范围

本设备适用于以下场景：

- 工业生产过程中的温度、压力、流量等参数监测；

- 实验室中的物理量（如力、位移、振动）测量与分析；

- 环境监测领域的温湿度、气体浓度、噪声等数据采集；

- 汽车电子、航空航天等领域的传感器信号测试。

二、系统组成与技术参数

2.1 硬件组成

| 组件名称 | 数量 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| V-NAS主机 | 1 台 | 核心处理单元，集成 ADC、通信模块及电源管理模块 |
| 信号输入端子板 | 1 块 | 提供多路信号接口（BNC、接线端子），支持信号滤波与隔离 |
| 通信线缆 | 1 套 | 含 USB 3.0 线（1.5 米）、以太网线（2 米）、电源适配器（12V/3A） |
| 安装配件 | 1 套 | 含固定螺丝、导轨卡扣（适用于 DIN 导轨安装）、设备接地线 |

2.2 核心技术参数

| 参数类别 | 具体指标 |
| --- | --- |
| 模拟输入通道 | 8 路单端 / 4 路差分，输入阻抗 10MΩ |
| 采样率 | 单通道最高 1MHz，多通道时分复用（8 通道时最高 125kHz） |
| 分辨率 | 16 位（±32768 LSB），积分非线性误差（INL）≤±0.01% FSR |
| 输入量程 | 可选 ±10V、±5V、±2.5V、±1V、0-10V，支持软件配置 |
| 数字 I/O 通道 | 16 路（8 路输入 / 8 路输出），输出高电平≥3.3V，低电平≤0.5V |
| 工作温度 | -10℃~55℃，相对湿度 10%~85%（无冷凝） |
| 供电方式 | 直流 12V±10%，功耗≤25W |

三、设备安装与调试

3.1 安装准备

- 环境要求：选择通风良好、无强电磁干扰（远离变频器、高压设备）、温度湿度符合技术参数的安装位置；若采用桌面放置，确保台面平稳；若采用导轨安装，需提前固定 DIN 导轨（宽度 35mm）。

- 工具准备：十字螺丝刀、压线钳（若需自行制作接线端子）、万用表（用于线路通断检测）。

3.2 硬件安装步骤

- 固定设备：

  - 桌面安装：将设备底部橡胶垫粘贴牢固，放置于台面即可；

  - 导轨安装：使用配件中的导轨卡扣，将设备卡入 DIN 导轨，确保卡扣完全锁死。

- 信号接线：

  - 模拟信号：根据信号类型选择接口（电压信号用 BNC 接头，电流信号用接线端子），将传感器输出端连接至端子板的 “AI+”“AI-”（差分信号）或 “AI”“GND”（单端信号），确保正负极性正确；

  - 数字信号：将开关量传感器或控制设备连接至 “DI”（输入）或 “DO”（输出）端子，注意 DO 通道负载电流不超过 500mA，超出需外接继电器；

  - 接地处理：将设备接地线一端连接至主机接地端子，另一端可靠接地（接地电阻≤4Ω），减少干扰。

- 通信与供电连接：

  - 连接通信线缆：根据需求选择 USB 或以太网线，一端接设备对应接口，另一端接计算机（USB 直接连接，以太网需接入局域网或直连计算机）；

  - 连接电源：将电源适配器输出端接设备 “DC 12V” 接口，输入端接 220V 市电，此时设备电源指示灯（PWR）应亮起（绿色常亮）。

3.3 软件安装与驱动配置

- 软件安装：从设备配套光盘或官方网站下载专用采集软件（支持 Windows 10/11 64 位系统），双击安装包，按照向导完成安装（默认路径即可，无需修改）。

- 驱动配置：

  - USB 连接：安装完成后，将设备通过 USB 连接计算机，系统会自动识别并安装驱动（若未自动安装，可在设备管理器中手动更新驱动，驱动文件路径为软件安装目录下的 “Drivers” 文件夹）；

  - 以太网连接：在软件中进入 “通信设置”，选择 “以太网” 模式，输入设备 IP 地址（默认 192.168.1.100，可通过设备面板按钮修改），点击 “连接”，若连接成功，软件状态栏显示 “已连接”。

3.4 设备调试

- 自检功能：在软件中点击 “设备自检”，系统将自动检测各通道是否正常，若所有通道显示 “正常”，则硬件连接无误；若某通道显示 “异常”，需检查接线是否松动或信号源是否正常。

- 信号校准：

  - 连接标准信号源（如高精度电压源），设置信号源输出 1V 直流电压，接入 AI0 通道；

  - 在软件中点击 “校准”，输入标准值 1V，点击 “确认”，系统将自动校准该通道的误差；

  - 重复上述步骤，校准其他常用量程（如 5V、10V），确保采集数据的准确性。

四、操作流程

4.1 软件界面介绍

软件主界面分为以下区域：

- 设备状态区：显示设备连接状态、采样率、当前采集时长；

- 通道配置区：可选择需采集的通道、设置量程、滤波方式（低通滤波，截止频率可选 1Hz~10kHz）；

- 数据显示区：以实时曲线、数字表格形式展示采集数据，支持缩放、平移操作；

- 控制区：包含 “开始采集”“暂停采集”“停止采集”“保存数据” 按钮；

- 参数设置区：设置采样频率、采集时长（可选连续采集或固定时长采集）、数据存储格式。

4.2 数据采集步骤

- 通道配置：

  - 在 “通道配置区” 勾选需采集的通道（如 AI0、AI1），设置每个通道的量程（如 AI0 设为 ±10V，AI1 设为 ±5V）；

  - 若需滤波，勾选 “低通滤波”，设置截止频率（如 50Hz，用于滤除工频干扰）。

- 参数设置：

  - 在 “参数设置区” 设置采样频率（如 1kHz）、采集模式（连续采集）；

  - 点击 “存储设置”，选择数据保存路径（如 D:\DAQ 数据），设置文件名称（支持按时间自动命名，如 “DAQ_20240520_1430”），选择存储格式（如 CSV 格式，便于 Excel 打开分析）。

- 开始采集：

  - 点击 “开始采集”，数据显示区将实时绘制曲线并更新数字值，设备运行指示灯（RUN）将闪烁（绿色）；

  - 采集过程中，可点击 “暂停采集” 暂停数据记录，再次点击 “开始采集” 恢复；点击 “停止采集” 则结束本次采集，数据自动保存至指定路径。

- 数据查看与分析：

  - 采集结束后，点击 “数据查看”，可打开历史数据文件，支持曲线对比、数据统计（最大值、最小值、平均值、标准差）功能；

  - 若需导出数据至其他软件（如 MATLAB、Origin），可在 “数据导出” 中选择对应格式。

4.3 远程控制操作（可选）

若需通过 API 接口进行远程控制（如集成到用户自有软件），可参考配套的 “API 开发手册”，支持 C++、Python、LabVIEW 等编程语言，示例代码如下（Python 语言，实现单通道采集）：

import daq_api # 导入设备API库 # 连接设备（USB连接） device = daq_api.connect(type="usb") # 配置通道（AI0，量程±10V） device.config_channel(channel=0, range="±10V") # 设置采样参数（采样率1kHz，采集1000个点） device.set_sampling(fs=1000, sample_num=1000) # 开始采集 data = device.start_acquisition() # 打印采集数据 print("采集数据：", data) # 断开连接 device.disconnect()

五、维护保养与故障排除

5.1 日常维护

- 定期清洁：每周用干燥的软布擦拭设备表面灰尘，避免使用酒精、汽油等腐蚀性清洁剂；每月检查端子板接口是否有氧化现象，若有，可用细砂纸轻轻打磨。

- 定期检查：每季度检查通信线缆、电源线是否有破损，接线端子是否松动；检查接地是否可靠，避免因接地不良导致的干扰问题。

- 软件更新：定期访问官方网站，下载最新版本的采集软件及固件，通过软件中的 “固件更新” 功能升级设备固件，以获得更好的性能和兼容性。

5.2 常见故障排除

| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 设备无法开机（PWR 灯不亮） | 电源适配器未插好、电源适配器故障、设备电源接口损坏 | 1. 检查电源适配器与设备、市电的连接是否牢固；2. 用万用表测量电源适配器输出是否为 12V；3. 若适配器正常，联系售后维修设备接口 |
| 软件无法连接设备 | 通信线缆松动、驱动未安装、IP 地址错误（以太网） | 1. 重新插拔通信线缆；2. 检查设备管理器中是否有 DAQ 设备驱动（未安装则手动安装）；3. 以太网连接时，确保计算机与设备在同一局域网，IP 地址在同一网段 |
| 采集数据波动大 | 信号接线松动、存在电磁干扰、未接地 | 1. 检查信号接线是否牢固，重新插拔接头；2. 远离变频器、高压设备，或使用屏蔽线缆；3. 确保设备可靠接地 |
| 某通道无数据显示 | 通道未勾选、信号源故障、通道损坏 | 1. 在软件 “通道配置区” 确认该通道已勾选；2. 更换信号源（如用标准信号源测试），若仍无数据，联系售后维修通道 |

六、注意事项与安全规范

- 安全操作：

  - 设备工作时，禁止插拔信号线缆，避免静电损坏 ADC 模块；

  - 禁止将超过量程的信号接入设备（如将 220V 市电接入 ±10V 量程通道），否则可能烧毁设备；

  - 设备出现异常发热、冒烟、异味时，应立即断开电源，停止使用并联系售后。

- 电磁兼容：为减少干扰，模拟信号建议使用屏蔽线缆，屏蔽层一端接地；数字信号与模拟信号线缆分开布线，避免平行敷设。

- 保修说明：本设备自购买之日起享受 1 年免费保修服务，人为损坏（如接线错误、摔落）、自然灾害导致的损坏不在保修范围内，详细保修条款见配套的 “保修卡”。

七、附录

7.1 常见术语解释

- ADC（模数转换器）：将模拟信号转换为数字信号的电子元件，分辨率越高，转换精度越高。

- 单端输入：信号一端接通道，另一端接公共地（GND），适用于信号源与设备距离较近的场景。

- 差分输入：信号两端分别接通道的 “+”“-” 端，可有效抑制共模干扰，适用于长距离信号传输。

- FSR（满量程范围）：ADC 可测量的最大信号范围，如 ±10V 量程的 FSR 为 20V。